比选文件

附件：

橡胶热空气老化试验箱技术要求

一、项目说明
1.1项目名称：购置橡胶热空气老化试验箱，数量1台。
1.2项目目的：用于检测橡胶制品耐热空气老化的性能。
1.3项目预算：约10万元人民币(含税、含运输安装费、调试费用及第三方检测费用)

1.4 交货期：预付款后3个月
二、主要技术参数
本技术协议中，其中加“★”的技术参数或技术条款为实质性响应技术条款，投标人所投设备必须满足，负偏离视为无效投标。
★功能要求：设备应符合标准GB/T 3512《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》的强制通风式的2型湍流空气老化箱，并配套旋转试样支架。
试验产品规格及尺寸：每个试验件小于500g。至少配置10个试验件工位。
箱体内室尺寸：最小450mm×450mm×450mm，单开门结构。

老化箱内的空气缓慢流动，空气置换次数为3~10次/小时可调。

温度范围：室温+10℃~280℃，分辨率0.1℃。

★老化箱空载、排气阀关闭时，≤200℃，温度均匀性：≤±2℃；200~280℃，温度均匀性：≤±3℃（测试方法依据GB/T 5170.2进行测试）。

老化箱空载、排气阀关闭时，温度波动度：≤±1℃。

老化箱空载、排气阀关闭时，温度控制精度：1℃。

升温速率：常温至100℃时，小于20分钟。

在老化箱进风口配置风速传感器，可控制或显示风速和风量，并显示或输出到触摸屏中。排气口在箱体外预留一个接口，可以外接排气管道，箱体外排气管道由甲方负责，乙方配合安装。

风机采用变频风机，可根据空气置换速率要求自动调整风量。

★仪表和传感器要求：

2.13.1 独立配置控温仪表及传感器，控制固态继电器以控制烘箱的工作温度。
2.13.2 独立配置超温报警仪表及传感器，报警温度设置一般为工作温度+10℃，报警输出切断加热回路接触器，温度降低后自动复位。
2.13.3 独立配置加热室超温报警仪表及传感器，将该传感器插入加热器室，报警温度设定值为烘箱的最高工作温度+10~20℃，报警输出切断总电源空开或控制总电源的接触器，且必须人工检查无误后手动复位。
2.13.4 传感器精度达国标1级精度。

2.13.5 烘箱仪表配置可参考下图。

[image: image1.jpg]



配置时间控制器，可根据需求定时切断总电源空开或控制总电源的接触器。
配置一个触摸屏，可在触摸屏上进行温度、时间等试验参数设置，可查看试验过程曲线等。数据可导出，预留USB接口。可多段设置程序升温。

箱体在适当位置预留2个测温孔：

（1）对烘箱进行温度均匀性测试需预留一个孔径50mm的测试传感器进出的孔；
（2）对烘箱进行温度控制系统精度校验，需在控温传感器周围76mm内预留一个孔径10mm的测试孔。测试孔应做好防护，防止保温棉漏出，同时采取可拆卸的封堵措施，使用完毕时应能及时封堵。
电气元件：设备所用的电气材料必须是中国强制性产品认证（CCC）或国际相关权威机构认证的产品。电气柜内的电线、电气元器件均要有标识，详见附录《设备电气安装技术规范要求》。

设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。
配置保护系统，包括但不限于：超温报警装置、漏电保护装置、过电流保护装置、短路保护等。

老化箱厂家应在出厂前进行温度测试，提供相应的温度测试报告以证明满足温度指标要求。老化箱入厂安装就位后，需方验收时进行温度测试（测试温度点分别为50℃和280℃，环境温度可控）以验证各温度指标满足相应要求。

提供设备零部件清单及品牌等信息。
提供设备设计图。
提供易损件清单。
提供设备交货期。
设备其他技术指标(需含设备总功率、电压、电流、气压、水压、接口、环境温度、场地等安装环境有关要求)

由设备厂家提供以下内容：

	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	电源
	
	

	2
	接地线
	
	

	3
	总功率（KW）
	
	

	4
	设备总重量
	
	

	5
	设备运转能力
	24小时制
	

	6
	安装环境
	气压、水压、接口、环境温度、场地等要求
	


三、主要配置要求

设备涉及的主要、关键部件采用以下表1提供的同等或更优的材料及品牌。

表1 主要、关键部件品牌表

	序号
	名称
	品牌或材质规格
	备注

	1
	箱体内胆
	优质不锈钢
	

	2
	箱体外壳
	钢板喷塑或喷漆
	

	3
	样品架
	不锈钢
	配置样品挂钩

	4
	保温材料
	玻璃纤维，环保材料
	

	5
	变频风机
	名优品牌
	

	6
	风速传感器
	名优品牌
	

	7
	电机
	名优品牌
	

	8
	触摸屏
	最少7寸，名优品牌
	

	9
	加热元件
	加热管或加热丝
	

	10
	传感器
	热电偶或热电阻（Pt100)
	

	11
	控制仪表
	名优品牌
	

	12
	控制系统
	名优品牌
	

	13
	电气元件
	施耐德或同等及以上品牌
	


四、设备验收内容
设备验收内容如下：
（1）章节二：主要技术参数
（2）章节三：主要配置要求

（3）设备到达需方所在地安装调试后，由具有CNAS认可资质的第三方校准机构实施校准，校准内容包含温度均匀性和温度波动度项目，校准报告中的各项指标校准结果必须满足设备技术指标要求。相关校准费用由供方负责。
五、设备技术要求总则

5.1 本技术要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

5.2 设备节能环保、安全，运行稳定、可靠，设计制造和安全应满足中国相关行业标准。

5.3 设备及其配套的零部件须保证是全新的，零部件、电气元件需选用国内外著名品牌。

5.4 设备服务要求：供方在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的伴随服务。包括：技术资料、安装调试、现场试运行、技术支持、技术服务、技术培训等，以及在文中未提及的、隐含的其他必须由供方提供的相关服务。

六、售后服务、培训和技术资料等

6.1 全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责，我司给以必要配合实施。
6.2 设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7个工作日内执行免费安装、调试和培训；人员培训是指设备操作培训，直到检测工会操作为止。
6.3 保修：供方须拥有专业资深维修工程师。在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务，并提供设备终身售后服务。

6.4 设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。
6.5 维修响应：接到用户通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案，遵循尽量在最短时间内为用户解决问题的原则，如需要，在48小时内赶到现场，一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障7个工作日内修复。

6.6 提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整的需要、装订整齐规范。
6.7 提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。

*文件资料：提供中文版设备操作和维护手册、应用软件的操作和编程手册、数控系统的操作和编程手册或编辑软件控制程序、电气控制原理图、装配结构图及自制易损备件图等资料电子版及纸制版一套。（软件部分电子版即可，可根据设备及厂家进行选择）

附录 
设备电气安装技术规范要求
配电箱要求
箱体牢固，密封，防尘，防水。
箱门转动灵活，接地可靠，接地点应标以接地符号。
门锁操作灵活可靠。
过渡接线箱的防护盖要密封防护。
配电箱的门上明显位置要张贴“当心触电”的警示标识。
电气元器件要求
各电器元器件标识与电气原理图的标准电气符号相一致，并粘贴于易见处。
元器件固定牢固，安装位置必须与布局图相一致。
线路部分要求
每条线缆都应有与电气原理图相一致的线号标记，线号清晰、齐全且不易褪色和脱落，线号排序遵循顺序原则。
导线截面积和颜色应符合电气规范要求。（说明：三相线是黄、绿、红，零线是蓝色、接地线是双色线；单相电源相线一般是红色，零线是蓝色、接地线是双色线）
布线方面要求美观、整洁、线与线之间排列平行不得交叉，线束、线管布置要平直。
强电、弱电的线路要分开布置，不得在同一束或者同一槽内敷设。
连接器件与线缆连接时护套应固定在线头上，保证线缆不受力。
电箱内的线缆应采用线槽平面布置。
机床外围线缆、线管要保持平直，线管间要平行，线管要编号齐全，管线头应紧固，管内线路严禁有中间接头。
各种线路的进出口处都应采取穿保护套，以防止损伤。
安全方面
机床要配置容量合适的断路器作为设备电源总开关，并要求用户电源进线直接接到总开关的进线端，并在合适位置配置电源指示灯。电源总开关接线应遵循上进下出原则，确保安全；总进线端接线处应留有足够的线缆安装空间。
由多台设备或控制柜组成的生产线，用户仅提供一路电源总进线。
机床要有总接地端子排，所有的保护接地线均接在该端子排上，同时还要有专用的总接零端子排，所有的工作零线均接在该端子排上。
每一处有电气线路、电气元器件安装的位置均要实施保护接地以确保所有不带电的金属外壳均可靠接地保护。
每一个负载均应配置相应保护元件，以防止过载、短路或对地。
控制线路应配置相应保护元件。
若机床上有配备单相插座，则要求控制插座的开关必须是漏电开关。
随机电气技术文件
电气原理图，纸质版和电子版各一份。
相关主要电气控制单元的操作说明书。
PLC和触模屏的编辑软件（电子版）。
PLC程序、梯形图，纸质版和电子版各一份；触模屏程序，纸质版和电子版各一份。
所有电器元器件的清单，包括型号、规格、生产厂家、数量等信息。
相关技术参数表，如包括但不限于变频器、伺服驱动器。
调试运行正常后的程序（系统及PLC）备份一份（优盘或者其他介质）。

1
8
1

